## ТЗ
Каталка универсальная, двухсекционная, с гидравлической регулировкой высоты, боковыми ограждениями и инфузионной стойкой
Характеристика параметра | Наличие функции или величины параметра | 030-1050, Sjobloms (Швеция)
Основные требования:
Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Наличие
Гарантия, не менее | 12 месяцев | 12 месяцев
Основные характеристики и комплектация
Каталка для транспортировки пациента внутри ЛПУ | Соответствие | Соответствие
Количество секций | не менее 2 секции | 2 секции
Колеса | 4 колеса с антистатическим резиновым покрытием | 4 колеса с антистатическим резиновым покрытием
Одно из колес направляющее | Наличие | Наличие
Тормозная система | Центральный тормоз | Центральный тормоз
Диаметр колес | Не менее 150 мм | 150 мм
Поворот колес | Не менее 360 градусов | 360 градусов
Станина | Цельносварной каркас из труб с белым порошковым покрытиемм, устойчивый к механическому воздействию и обработке химически активными дезинфектантами | Цельносварной каркас из труб с белым порошковым покрытиемм, устойчивый к механическому воздействию и обработке химически активными дезинфектантами
Каркас столешницы | Изготовлен из труб с хромированным покрытием, устойчивый к механическому воздействию и обработке химически активными дезинфектантами. | Изготовлен из труб с хромированным покрытием, устойчивый к механическому воздействию и обработке химически активными дезинфектантами.
Привод столешницы | Гидравлический привод, обеспечивающий подъем/ опускание | Гидравлический привод, обеспечивающий подъем/ опускание
Гидравлическая система | Закрыта защитным корпусом из высокопрочного противоударного пластика с нишей для хранения принадлежностей | Закрыта защитным корпусом из высокопрочного противоударного пластика с нишей для хранения принадлежностей
Регулировка спиной секции | Газовой пружиной с помощью ручек расположенных с двух сторон на спинной секции | Газовой пружиной с помощью ручек расположенных с двух сторон на спинной секции
Регулировка положения Тренделенбург | Газовой пружиной с помощью ручек с двух сторон в ножном конце каталки | Газовой пружиной с помощью ручек с двух сторон в ножном конце каталки
Матрас | Цельный, двухсекционный | Цельный, двухсекционный
Чехол матраса | Непромакаемый материал, стойкий к истирание и дезсредствам, противопролежневый | Непромакаемый материал, стойкий к истирание и дезсредствам, противопролежневый
Материал матраса | Вспененный пенополиуретан, стойкий к истиранию и дезсредствам | Вспененный пенополиуретан, стойкий к истиранию и дезсредствам
Толщина матраса | Не менее 50 мм | 50 мм
Ограничители матрасного основания | п-образный металлические элементы, не менее 4 шт | п-образный металлические элементы, 6 шт
Защитный бампер | не менее 4 шт., на углах стола | 4 шт., на углах стола
Ручка для транспортировки | в ножном конце каталки | в ножном конце каталки
Боковые поручни (пара) | Наличие | Наличие
Встроенная инфузионная стойка | Наличие | Наличие
Угол наклона спиной секции | не менее 0°/+64° | 0°/+64°
Тренделенбург | не менее 14° | 14°
Минимальное опускание столешницы (вместе с матрасом) | Не выше 530 мм | 530 мм
Максимальная высота столешницы (вместе с матрасом) | Не ниже 910 мм | 910 мм
Длина столешницы | Не менее 2020 мм | 2020 мм
Длина спинной секции | Не менее 750 мм | 750 мм
Ширина столешницы | Не менее 700 мм | 700 мм
Габаритные размеры с защитными бамперами и боковыми ограждениями | Не более 780х2070мм | 780х2070мм
Вес стола | Не более 68 кг | 68 кг
Грузоподъемность | Не менее 160 кг | 160 кг
Комплектация:
Стол операционный | 1 шт. | 1 шт.
Стойка инфузионная | 1 шт. | 1 шт.
Боковые поручни (пара) | 1 комп. | 1 комп.
Матрас | 1 шт. | 1 шт.